吴氏金属套玻璃高效雾化器

用于原子吸收光谱仪火焰法分析用的“吴氏金属套玻璃高效雾化器”,是中国原子吸收分析界著名专家吴廷照教授40多年研制原子吸收光谱分析雾化器的杰出成果,可用于国内外各种型号原子吸收分光光度计,可改善仪器的灵敏度、检出限、稳定性,达到火焰原子吸收法的最高水平。

现有型号：

WNA-1型   普通型

WNA-2型   提升量1-10mL内连续可调

WNA-3型   耐氢氟酸型，不用玻璃

WNA-4型  有机溶剂专用型，

结构:（参看后面示意图）

由同轴玻璃雾化器的内管吸入被测溶液,外管接压缩空气，喷口上套有可取下的撞击球帽(不同雾化器间不可互换)，玻璃雾化器固定在不锈钢金属保护套内,不锈钢外形与各型号原子吸收光谱仪雾化器座相适应,内管插接特制等内径聚乙烯限流进液管，或插接不锈钢管—硅胶管—聚乙烯限流进液管（不易脱落，硅胶管不耐有机溶剂）。

安装:

1.如雾化器座的内径可穿过已套有撞击球帽的雾化器,可不取下雾室撞击球端直接插入已调到最佳喷雾状态的雾化器。

2.如装好撞击球帽的雾化器不能穿过雾化器座,可取下雾化器座（雾室端头）,将已取下撞击球帽的雾化器插入雾化器座,从内侧套上撞击球帽,按下法调到最佳喷雾状态后,将雾化器座装回到雾室上并紧固。

3.最佳喷雾状态的调节:吸喷水(提升量应大于4ml/min),将撞击球帽抵拢喷口并来回旋转,同时观察喷出的带雾气流的状态.最佳状态为:①向前喷,各侧对称,夹角较大；②成平面散开后向前喷，各侧需对称。特别注意：调好后，撞击球帽的连接杆应在向下方左右45度角内

- 金属套玻璃高效雾化器  工作参数:

- 压缩空气压强0.2Mpa,（或仪器生产厂家设定的压强）空气流量8-11L/min(常温常压下，从出口测定)，使用常温常压下标定的空气流量计。如使用常温常压下标定的空气流量计串接在雾化器进气管之前测,即标准的加压(0.2MPa)下测流量,此时读数为5.5“L/min”左右,此读数不可用于化学计算量的计算(同样情况乙炔流量也不能用于化学计算量).生产厂或使用人改变雾化器的标准工作压强0.2MPa，分析性能有所改变。不需使用辅助助燃气,如仪器原本装有助燃气应设法关闭。同一雾化器也可使用笑气（可提供安全使用方法和空气/笑气自动切换阀）。

- 试样溶液提升量：以测定铜达到最大吸光度为准,约为4-6ml/min,此提升量也适用于其他要求低温原子化的元素,对高温原子化的元素(如钙)应减小提升量，否则过多的气溶胶进入火焰并使火焰温度下降,致使原子化效率降低,即测定灵敏度降低,同时还有其他元素的干扰加大,如果被测元素的浓度不是特别低,不一定都在最佳条件下测定，可不更换限流进液管。减少进液管后端的玻璃毛细管长度即可减少提升量，反之则可增加提升量。

- 如果使用WNA-2型雾化器,可连续调整提升量,可测元素都可找到最佳提升量,即用浓度较大的标液(吸光度在0.3A左右),连续增或减小提升量,选用有最大吸光度的提升量(最大不可超过6ml/min),比WNA-1型更换进液管方便。

- 乙炔流量：用吸光度在0.3A左右的标液,连续改变乙炔流量,选用有最大吸收的流量,注意:富燃的火焰本身的吸收也很大,特别是短波长测定,这时可先后测两种不同浓度的标液,吸光度相减(扣除火焰吸收)，选用差数较大的条件。

- 燃烧器的位置(上下,前后和转角),也用吸光度在0.3-0.4A的标液,改变位置条件选用吸光度大的条件.有效光不可通过火焰吸收大的内焰(白光),对吸光度影响大的前后和转角位置,每次调节量应小.也可用前端磨尖，平直的直径1mm金属杆（也可用牙签）用手拿垂直插在燃烧器缝口中间，调燃烧器前后到最大挡光位置（能量应从100%减至5%以下），再在缝口一端，调旋转燃烧器到最大挡光位置。

- 金属套玻璃高效雾化器  性能检查:

用空气/乙炔火焰,测定1μg/ml铜,吸光度最佳可优于0.18A,相对标准偏差(RSD)应小于0.8%(与主机稳定性有关).

注意:⑴主机和供气应稳定

⑵光束应从燃烧器缝口正上方通过,光轴与缝口距离约6—8mm。

⑶燃烧器应予热15min以上。

- 金属套玻璃高效雾化器  故障处理及维护：

  - 限流进液管堵塞，通常堵在进口处，可用手指除去，或用压缩空气反向吹通，或用注射器反向注水。

  - 吸入样品溶液将尽时，管内形成成串气泡，阻力很大可使吸入停止，用手指弹动进液管，使气泡吸走，即可正常，也可用注射器吸走气泡。

  - 雾化器内管堵塞：常堵在接近喷口处，取下撞击球帽，用压缩空气或注射器反向注水冲掉堵塞物，决不可用金属丝捅，否则将损坏雾化器，本公司不负保修责任。

  - 喷口气流通道堵塞，可取下撞击球帽用反向气流或水冲洗，也可用注射器注水冲洗。

  - 喷口内管或气流通道被有机质、积累的灰尘或干涸的盐类堵塞，可取下撞击球帽将喷口插入加热至发烟的硫酸—重铬酸钾溶液中几秒钟，冷后用水冲洗（注意：不可使洗液进入雾化器内部），使用半年以上或发现空气流量减少，也应照此处理。

  - 每次使用完毕，用蒸馏水吸喷2-3分钟，（不可用自来水防止溶液干涸堵塞）。

  - 工作室温不可低于10℃，否则喷口的降温作用可使溶液结冰堵塞雾化器。

  - 如主机有加辅助助燃气的通道，应将辅助助燃气关断，否则未参与喷雾的助燃气可使灵敏度低，过大的助燃气流量不但多消耗燃气，甚至不能点着火焰。

  - 所有雾化器之间不能互换撞击球帽，否则灵敏度降低很大。

- 金属套玻璃高效雾化器  质量保证：

  - 邮寄中的损坏（不易发生）或收到即有质量问题寄回本所更换。

  - 本产品属于消耗品，包修1个月，违反上述使用方法损坏、人为损坏均不在此例。

- 金属套玻璃高效雾化器  购买：

- 请与我公司直接联系，后面有联系方式。

- 购买时必须搞清楚所用原子吸收光谱仪的生产厂家、型号、生产日期。

六、WNA-3型耐氢氟酸雾化器使用注意事项

客户在使用WNA-3型雾化器过程中，切勿将撞击球帽拆下，也不可转动撞击球帽，WNA-3型耐氢氟酸雾化器不用调节撞击球角度即可使用。

七、WNA-2雾化器示意图

- 限流进样管（吸样管），可用于控制进样量，采用更换进样管的方式。

- 雾化器金属套（用于与主机连接固定）

- 密封胶圈

- 雾化器玻璃内管（内毛细管）

- 撞击球帽及密封圈

- 雾化器喷雾撞击球（包括撞击球支杆），可拆卸，用于调整喷雾状态，调整完毕时撞击球支杆必须在下方左右45度角范围内。

- 撞击球支杆

- 雾化器玻璃外管

- 进气支杆，用于连接压缩空气并锁紧进气管。

- WNA-2型雾化器进样量调整螺丝。-1型没有此部分。

- WNA-1型和2型雾化器配各型号原子吸收，除金属套和支杆部分各不相同外，玻璃部分基本一样。

2  3

1                  4   5

6

10            8      7

9

WNA-2型吴氏雾化器示意图

北京浩天晖科贸有限公司 (北京瀚时制作所)

生产基地：北京市顺义区李隧镇宣庄户     邮编：101300

电    话：010-89482732    89482733

手    机：13801131260        电子邮件：E-mail:wuanlin@yahoo.com.cn

市 场 部：北京市朝阳区博雅国际中心A 805室   邮编：100102

电    话：010-84782259             传真：010-64399782

网    址：www.hshth.com   www.vast-ray.com