WHG－103A型

流动注射氢化物发生器

性  能  简  介

用于氢化物原子吸收光谱法 (HAAS)测定痕量元素 ( 砷As、硒Se、锑Sb、铋Bi、锡Sn、铅Pb、碲Te、锗Ge、镉Cd、汞Hg )

研制人：吴廷照(原北京有色金属研究总院教授级高级工程师)献身于原子光谱分析研究40余年的杰出贡献，吴氏气动自动化专有技术典型应用，性能可靠，解决分析难题。

优 异 性 能

- 灵敏度高：本型为取样量少的流动注射型（单次测定取样2－2.5ml）氢化物发生器, 灵敏度与检出限都极佳。

以下是任选一台本型发生器灵敏度( ng/mL/1%A )的实测数据：

| 元 素 | As | Pb | Sb | Sn | Se | Te | Bi | Ge | Hg | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | -- | 0.50 | 0.25 |
| 最佳可达 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | ―― | 0.35 | 0.15 |

注：此测定最佳数据是用北京瀚时制作所生产CAAM－2001型多功能原子吸收光谱仪和高性能空心阴极灯测得。 出厂检查测定砷，指标:<0.15ng/mL/1%A。实际控制在0.08左右。根据原子吸收主机性能的不同所测灵敏度也不同。

2.稳定性好；出厂指标RSD相对标准偏差，即变异系数<3%(实际可小于1.5%)。测定砷； 吸光度在0.2-0.5之间, 测定11次计算 。

3.检出限低；以3 倍标准偏差计算, 数值约为灵敏度数值的2/3( 单位为ng/mL )可满足试样中低达0.01－0.1ppm的测定要求。

4.效率高；不包括试样前处理, 单次测定时间小于30秒。

5.发生器使用条件最佳化调定 ； 除载气外, 无劳优选。溶液用量(每次)： 试样2-3mL( 包括清洗, 可根据用户特殊需要进行改装，最小可达0. 6ml )载液 4-6mL、硼氢化钾１-1.5mL。

6.自动化程度高：只须按一下启动键即可自动完成进样、发生、读数、（主机需有遥控自动读数功能）清洗全过程。

7.适应性强：国内外新老型号原子吸收分光光度计都可配用, 可用峰高读数, 也可用连续法读数( 瞬时或积分 ), 还可用目视法或记录仪读峰高。并可配用塞曼型主机（日立或北京地质仪器GGX－6）。

8.连续工作时间无限制：没有一般发生器在气体输出管内聚积冷凝水需停机清除，否则可进入吸收管, 再溅到透镜上的缺点。也不需使用干燥剂。

9.重量轻体积小：净重约２kg, 长150mm、宽125mm、高205mm。

10.质量稳定，故障率低，安装简便，维修方便。

专  有  新  技  术

1.吴氏气动自动化技术：利用载气气源压力作能源, 用自研自产的气动元器件完成溶液的自动定量量取、稳流输送( 取代蠕动泵)、清洗、程序─ 时间控制等。

2.精巧无比的电热石英吸收管：经特殊处理的电热丝, 紧密均匀地缠绕在石英管上而不短路, 装卸和调节位置都十分方便，温度稳定。是唯一可装到塞曼型主机磁极间的吸收管。寿命约500小时。

3.高性能空心阴极灯的典型应用：全部８种氢化物元素都有“高性能空心阴极灯”第一发明人吴廷照。(国家发明证书编号 01－4－006－01), 发射强度大, 灵敏度高。可用特大通带宽度(1－2nm)灵敏度不下降而发射强度再提高许多倍,使砷和硒不再是弱发射灯。铅可用217.0nm, 灵敏度可与最高的砷相当。仍由主机供电, 不需外加电源，我公司配电流分配器。空心阴极灯需另行购买（本公司有售）

4; 提高原子化效率的特殊措施，此措施是电动型无法做到的。

本发生器使用寿命长，性能价格比高。本所产品全部保修两年, 负责长期维修，可提供测试方法参考资料。北京瀚时制作所独家生产。 我公司其他产品（原子吸收光谱仪、普通和高性能空心阴极灯、雾化器）报价单另行索取。可电话、传真订货，负责邮寄。

北京浩天晖科贸有限公司（北 京 瀚 时 制 作 所）

地 址: 北京市顺义区李遂镇宣庄户       邮  编 : 101300

电 话: 010- 89482733                 传  真 ：010-89481300

联系人：吴安林                       手  机 : 13801131260    技术总监：吴廷照

E-mail:anlinwu@yahoo.com.cn          网  址 ：www.hshth.com