空心阴极灯性能检验方法

在原子吸收分析中，空心阴极灯的性能直接影响分析结果，因此检查灯的质量是原子吸收分析中的一项重要工作，用已检验合格的原子吸收光谱仪对空心阴极灯的性能进行系列检测，光谱带宽0.2nm，量程扩展10倍，在原子化器未工作状况下，点亮待检测的空心阴极灯，进行以下检查：
    1.起辉性能检查
      按空心阴极灯生产厂商规定的电流，通电后空心阴极灯应能立即起辉，且发光点集中在空心阴极灯内，阳极区不得出现辉光。
    2.稳定性检查
      预热30分钟后，连续记录30分钟，其发射强度的最大漂移量应不大于±1%，如果用吸光度档测量，则最大漂移应不大于0.0044A。
    3.背景
      共振线两侧的背景强度不大于1%（不同元素有不同要求）。
    4.光强
      在其最大工作电流的1/3—2/3范围内，对共振线进行光谱扫描，透光率达到100%，或配用记录记录仪器（10MV）达到满度。
    5.噪声： ＜0.3％
    6.寿命：一般元素灯＞5000毫安小时，易熔易挥发元素订＞3000毫安小时。

定期检查
    点燃空心阴极灯，观察灯的辉光颜色。充氖气的灯，正常为橙红色氖光，有杂质时变谈(橙红-粉红-白光)。充氦气的灯，正常为谈紫色，有杂质时变谈，但不如氖变化明显。灯内如果存在惰性气体以外的杂质气体时，特使灯的发射减弱，甚至出现分子线或“背景发射”，结果使测定灵敏度下降和工作曲线弯曲。

    测定灵敏线 通常测定某一元素测定的特征浓度，灵敏度高的灯质量较好;单元素灯：材料的纯度以材料中杂质所产生的发射光谱不干扰主元素分析线为依据。并不需一味追求高纯度。实践告诉我们在满足上   述要求的情况下，材料的纯度达99%左右。

北京浩天晖科贸有限公司（北京瀚时制作所）

北京顺义区李遂镇宣庄户

010-89482733